## 00_RMP
Risk Management Plan (RMP)
INFORMATION
device_name | BIV-300
manufacturer | Tu Institución
version | 1.0
created_date | 2026-05-16
responsible | Tu Nombre
SEVERITY SCALE
Nivel | Descriptor | Descripción
S1 | Negligible | Sin daño o daño mínimo
S2 | Minor | Lesión temporal sin intervención médica
S3 | Serious | Lesión que requiere intervención médica
S4 | Critical | Lesión permanente o discapacidad irreversible
S5 | Catastrophic | Muerte
PROBABILITY SCALE
Nivel | Rango | Descriptor | Interpretación
P1 | P < 10⁻⁶ | Improbable | 1 en 1,000,000
P2 | 10⁻⁶ ≤ P < 10⁻⁵ | Remoto | 1 en 100,000
P3 | 10⁻⁵ ≤ P < 10⁻⁴ | Ocasional | 1 en 10,000
P4 | 10⁻⁴ ≤ P < 10⁻³ | Probable | 1 en 1,000
P5 | P ≥ 10⁻³ | Frecuente | ≥ 1 en 1,000
ACCEPTABILITY MATRIX
|  | S | S | S | S | S
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
P | 5 | ALARP | ALARP | ❌ | ❌ | ❌
P | 4 | ✅ | ALARP | ALARP | ❌ | ❌
P | 3 | ✅ | ✅ | ALARP | ALARP | ❌
P | 2 | ✅ | ✅ | ✅ | ALARP | ALARP
P | 1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ALARP

## 01_PHA
Preliminary Hazard Analysis (PHA)
ID_Hazard | Hazard_Name | Description | Severity | Source
H-001 | Clamp falla | Flujo libre causando sobredosis | S5 | Análisis fallos
H-002 | Usuario digita dosis incorrecta | Interfaz confusa en turno nocturno | S5 | Usabilidad
H-003 | Batería agota | Sistema se apaga sin aviso previo | S4 | Electrónico
H-004 | FET se quema | Corto circuito en etapa de potencia | S4 | Electrónico
H-005 | Motor no arranca | Falla mecánica del actuador lineal | S4 | Mecánico
H-006 | Software calcula caudal incorrecto | Overflow aritmético en cálculo de caudal | S5 | Software
H-007 | Usuario olvida calibrar | Setup inicial completamente omitido | S4 | Usabilidad
H-008 | Tubing se desconecta | Acoplamiento deficiente, flujo libre | S5 | Mecánico
H-009 | Sensor de caudal falla | Lectura errática o cero permanente | S4 | Electrónico
H-010 | Pantalla se congela | Watchdog timer no reinicia correctamente | S3 | Software
H-011 | Alarma no suena | Buzzer falla o volumen insuficiente | S5 | Electrónico
H-012 | Usuario confunde botones | Layout similar, etiquetas pequeñas | S4 | Usabilidad
H-013 | Cable de poder suelto | Contacto deficiente, desconexión súbita | S4 | Mecánico
H-014 | Presión del paciente alta | Falla en sensor o alarma de presión | S5 | Electrónico
H-015 | Buffer overflow serial | Software no responde a entrada serial | S3 | Software

## 02_dFMEA
Design FMEA (Mecánico / Electrónico / Software)
⚠️ Columnas K,L,M,Q,R,S son AUTOMÁTICAS (amarillo) — NO editar
ID_Hazard | Domain | Failure_Mode | Effect_Patient | S | P1_method | P1 | Mechanism_P2 | P2 | P3 | P_daño | Nivel_P | RI_inicial | Control_Desc | P2_residual | P3_residual | P_daño_residual | Nivel_P_residual | RR_residual
H-001 | Mecánico | Resorte se rompe | Flujo libre | 5 | Stress-Strength | 3e-14 | Montaje visual | 0.02 | 0.9 | 5.4e-16 | 1 | ALARP |  |  |  | 0 | 1 | ALARP
H-004 | Electrónico | FET falla | Pérdida potencia | 4 | Exponencial | 0.00276 | Watchdog | 0.006 | 0.575 | 9.522e-06 | 2 | ALARP |  |  |  | 0 | 1 | ✅
H-006 | Software | Overflow aritmético | Caudal incorrecto | 5 | Proxy IEC 62304 | 0.15 | Encoder+Presión | 0.018 | 0.025 | 6.75e-05 | 3 | ❌ |  |  |  | 0 | 1 | ALARP
H-008 | Mecánico | Tubing se desconecta | Flujo libre | 5 | Stress-Strength | 1e-10 | Inspección visual | 0.03 | 0.85 | 2.55e-12 | 1 | ALARP |  |  |  | 0 | 1 | ALARP
H-009 | Electrónico | Sensor caudal falla | Sin lectura | 4 | Exponencial | 0.00055 | Auto-test | 0.01 | 0.8 | 4.4e-06 | 2 | ALARP |  |  |  | 0 | 1 | ✅
H-011 | Electrónico | Buzzer no activa | Alarma silenciosa | 5 | Exponencial | 0.001 | Test diario | 0.05 | 0.95 | 4.75e-05 | 3 | ❌ |  |  |  | 0 | 1 | ALARP
H-013 | Mecánico | Cable suelto | Desconexión | 4 | Stress-Strength | 5e-08 | Inspección | 0.1 | 0.7 | 3.5e-09 | 1 | ✅ |  |  |  | 0 | 1 | ✅
H-014 | Electrónico | Sensor presión falla | No detecta presión | 5 | Exponencial | 0.0003 | Alarma redundante | 0.008 | 0.9 | 2.16e-06 | 2 | ALARP |  |  |  | 0 | 1 | ALARP
H-010 | Software | Pantalla congela | No responde | 3 | Proxy IEC 62304 | 0.1 | Watchdog HW | 0.05 | 0.4 | 0.002 | 5 | ❌ |  |  |  | 0 | 1 | ✅
H-015 | Software | Buffer overflow | No responde serial | 3 | Proxy IEC 62304 | 0.08 | Sanitización | 0.02 | 0.3 | 0.00048 | 4 | ALARP |  |  |  | 0 | 1 | ✅

## 03_uFMEA
Usability FMEA (Error de Usuario)
⚠️ Columnas J,K,L,P,Q,R son AUTOMÁTICAS (amarillo) — NO editar
ID_Hazard | User_Error | Context | S | P1_method | P1 | Protections | P2 | P3 | P_daño | Nivel_P | RI_inicial | Control_Desc | P2_residual | P3_residual | P_daño_residual | Nivel_P_residual | RR_residual
H-002 | Digita 150 vs 15 | Turno nocturno | 5 | Empírico | 0.2 | Pantalla confirm+DL | 0.012 | 0.425 | 0.00102 | 5 | ❌ |  |  |  | 0 | 1 | ALARP
H-007 | Olvida calibrar | Prisa setup | 4 | Empírico | 0.05 | Auto-test inicio | 0.01 | 0.3 | 0.00015 | 4 | ❌ |  |  |  | 0 | 1 | ✅
H-012 | Confunde botones | Layout similar | 4 | Empírico | 0.15 | Etiquetas claras | 0.02 | 0.5 | 0.0015 | 5 | ❌ |  |  |  | 0 | 1 | ✅
H-005 | No detecta alarma | Ambiente ruidoso | 4 | Empírico | 0.1 | Alarma visual LED | 0.03 | 0.7 | 0.0021 | 5 | ❌ |  |  |  | 0 | 1 | ✅
H-003 | No conecta cable | Distracción setup | 3 | Empírico | 0.08 | Indicador en pantalla | 0.015 | 0.4 | 0.00048 | 4 | ALARP |  |  |  | 0 | 1 | ✅
H-008 | Acopla tubing mal | Conexión similar | 5 | Empírico | 0.12 | Conector color | 0.02 | 0.8 | 0.00192 | 5 | ❌ |  |  |  | 0 | 1 | ALARP
H-014 | Ignora alarma presión | Fatiga alarmas | 4 | Empírico | 0.25 | Alarma no silenciable | 0.008 | 0.6 | 0.0012 | 5 | ❌ |  |  |  | 0 | 1 | ✅

## 04_Risk_Eval
Risk Evaluation — Consolidada
⚠️ Columnas B-H son AUTOMÁTICAS via VLOOKUP — NO editar
ID_Hazard | Domain | Hazard_Desc | S | Nivel_P_i | RI_i | Nivel_P_r | RR_r
H-001 | Mecánico | Flujo libre | 5 | 1 | ALARP | 1 | ALARP
H-004 | Electrónico | Pérdida potencia | 4 | 2 | ALARP | 1 | ✅
H-006 | Software | Caudal incorrecto | 5 | 3 | ❌ | 1 | ALARP
H-008 | Mecánico | Flujo libre | 5 | 1 | ALARP | 1 | ALARP
H-009 | Electrónico | Sin lectura | 4 | 2 | ALARP | 1 | ✅
H-011 | Electrónico | Alarma silenciosa | 5 | 3 | ❌ | 1 | ALARP
H-013 | Mecánico | Desconexión | 4 | 1 | ✅ | 1 | ✅
H-014 | Electrónico | No detecta presión | 5 | 2 | ALARP | 1 | ALARP
H-010 | Software | No responde | 3 | 5 | ❌ | 1 | ✅
H-015 | Software | No responde serial | 3 | 4 | ALARP | 1 | ✅
H-002 | Digita 150 vs 15 | Digita 150 vs 15 | 5 | 5 | ❌ | 1 | ALARP
H-007 | Olvida calibrar | Olvida calibrar | 4 | 4 | ❌ | 1 | ✅
H-012 | Confunde botones | Confunde botones | 4 | 5 | ❌ | 1 | ✅
H-005 | No detecta alarma | No detecta alarma | 4 | 5 | ❌ | 1 | ✅
H-003 | No conecta cable | No conecta cable | 3 | 4 | ALARP | 1 | ✅
H-008 | Acopla tubing mal | Acopla tubing mal | 5 | 5 | ❌ | 1 | ALARP
H-014 | Ignora alarma presión | Ignora alarma presión | 4 | 5 | ❌ | 1 | ✅

## 05_Risk_Control
Risk Control
ID_Control | ID_Hazard | S | Nivel_P_i | RI_i | Control_Type | Control_Desc | Verification | Nivel_P_r | RR_r | Status
RC-01 | H-001 | 5 | 1 | ALARP | Inherently safe design | Clamp activo con resorte doble | Test flujo libre | 1 | ALARP | Verificado
RC-02 | H-004 | 4 | 2 | ALARP | Protective measure | Watchdog+Sensor caudal | Test caudal | 1 | ✅ | Implementado
RC-03 | H-006 | 5 | 3 | ❌ | Inherently safe design | Revisión código MISRA C | Prueba caja blanca | 1 | ALARP | Implementado
RC-04 | H-008 | 5 | 1 | ALARP | Inherently safe design | Conector luer-lock seguro | Test mecánico | 1 | ALARP | Verificado
RC-05 | H-009 | 4 | 2 | ALARP | Protective measure | Auto-test periódico sensor | Test sensor | 1 | ✅ | En proceso
RC-06 | H-011 | 5 | 3 | ❌ | Protective measure | Test alarma automático inicio | Test funcional | 1 | ALARP | Implementado
RC-07 | H-013 | 4 | 1 | ✅ | Inherently safe design | Conector con seguro | Test conectores | 1 | ✅ | Verificado
RC-08 | H-014 | 5 | 2 | ALARP | Protective measure | Alarma no silenciable | Test alarma | 1 | ALARP | Implementado
RC-09 | H-010 | 3 | 5 | ❌ | Protective measure | Watchdog HW reinicio | Test integración | 1 | ✅ | En proceso
RC-10 | H-015 | 3 | 4 | ALARP | Inherently safe design | Sanitización entrada | Test seguridad | 1 | ✅ | Planificado
RC-11 | H-002 | 5 | 5 | ❌ | Inherently safe design | Drug Library soft/hard limits | Estudio usabilidad | 1 | ALARP | Implementado
RC-12 | H-007 | 4 | 4 | ❌ | Safety information | Manual IFU advertencias | Revisión IFU | 1 | ✅ | Implementado

## 06_Overall_RR
Overall Residual Risk Assessment
Métrica | Inicial | Residual
Total Riesgos | 17 | 17
❌ INACEPTABLE | 9 | 0
ALARP | 7 | 7
✅ ACEPTABLE | 1 | 10

## 07_RMR
Risk Management Review (RMR)
Objetivo | Criterio | Resultado | Evidencia
Todos los peligros identificados | Peligros ≥ 10 | [Sí/No] | Link a 01_PHA
Riesgos evaluados | P_daño estimado para cada | [Sí/No] | Link a 02/03 FMEA
Controles implementados | RC para cada ❌ | [Sí/No] | Link a 05_Risk_Control
Riesgo residual aceptable | P_residual = ALARP | [Sí/No] | Link a 06_Overall_RR
Documentación completa | RMP, FMEA, RC, RMR | [Sí/No] | Link a GitHub DHF
Verificación evidenciada | Pruebas documentadas | [Sí/No] | Link a evidencia

## 08_PostProd
Post-Production Monitoring and Management
Actividad | Indicador | Frecuencia | Responsable
Reporte de incidentes | Eventos adversos | Continua | Servicio Técnico
Análisis de tendencias | Fallos reportados | Trimestral | Ingeniería
Actualización RMF | Nuevos peligros | Anual | Gestión de Riesgos
Revisión de controles | Eficacia de medidas | Anual | Aseguramiento Calidad
Literatura clínica | Nuevas publicaciones | Semestral | Ingeniería
Encuesta usuario | Quejas y sugerencias | Semestral | Usabilidad

## Dashboard
DASHBOARD — RMF ¦ BIV-300
SUMMARY METRICS
Total Peligros Identificados | 15
Total Riesgos Analizados | 17
Riesgos ❌ INACEPTABLE (inicial) | 9
Riesgos ALARP (inicial) | 7
Riesgos ❌ INACEPTABLE (residual) | 0
Riesgos ✅ ACEPTABLE (residual) | 10
DATOS PARA GRÁFICOS
Estado | Inicial | Residual
❌ INACEPTABLE | 9 | 0
ALARP | 7 | 7
✅ ACEPTABLE | 1 | 10
⚠️ INSTRUCCIONES: 1) Completa 01_PHA → 2) Analiza en 02/03 FMEA → 3) Dashboard se actualiza automáticamente → 4) Columnas en AMARILLO son automáticas, NO editar